## 非臨床動態別紙
非臨床動態試験別紙
製品名 ジェイス2-1
非臨床動態試験名 | なし
使用動物
投与量・投与経路・投与回数
観察期間
結果の概要

## 非臨床薬理別紙
非臨床薬効・薬理試験別紙
製品名 ジェイス2-1
非臨床薬効・薬理試験名 | なし
使用動物
投与量・投与経路・投与回数
観察期間
結果の概要

## 非臨床安全性別紙
非臨床安全性別紙
製品名 ジェイス2-1
| 一般毒性 | 一般毒性 | 造腫瘍性評価 | 造腫瘍性評価 | 造腫瘍性評価 | 他 | 他 | 他 | 他 | 他
非臨床安全性試験名 | 単回投与毒性試験 | 反復投与毒性試験 | 核型分析試験 | 軟寒天コロニー形成確認試験 | ヌードマウスを用いた造腫瘍性試験 | ウシ血清アルブミンの残存 | フィーダー細胞の残存 | 抗生物質の残留 | コレラトキシンの残留 | 培地成分等の安全性
使用動物 | なし | なし | － | － | ヌードマウス
投与量・投与経路・投与回数 |  |  | 3検体のヒト表皮細胞について、承認申請の製造方法により5継代培養した培養後期細胞及び1継代目の培養初期細胞を培養し、核型分析を実施 | 核型分析試験にて培養後期細胞として用いた3検体の表皮細胞を培養し、■■後に細胞を回収して得た細胞懸濁液を用いた。HeLa細胞（陽性対照）、MRC-5細胞（陰性対照）と比較した。 | 核型分析試験にて培養後期細胞として用いられた3検体の表皮細胞及び陽性対照のHeLa細胞を各郡10匹のヌードマウスに皮下接種し、WHOガイドラインに従って結節を確認した。 | 出荷検査の規格値から算出 | 規格値から考察 | 培地に添加される抗生物質の製品への残存量から考察 | 残留量から考察 | 本品に残留する理論値を算出
観察期間 |  |  | － | 培養■日目 | 接種21日
結果の概要 |  |  | 承認申請の製造方法で培養しても表皮細胞の遺伝学的性状に変化が認められないことが確認された。 培養初期及び培養後期細胞のギムザ染色標本約100核板の染色体数は、最頻値はいずれも46本と正常ヒト細胞のそれに一致し、また割合もほぼ同じであった。キナクリン・ヘキスト2重染色標本について、10核板染色体分染のQバンドパターンを正常ヒトの染色体と比較した結果、3検体とも正常男性又は正常女性のヒト染色体と一致し、培養初期及び後期のいずれも転座、欠失、重複など、染色体レベルで確認できる以上は存在しなかった。 | 本品を構成する細胞の増殖は足場依存性で形質転換していないことが確認され、承認申請の製造方法では、細胞が移植腫瘍形成能を獲得しないことが示唆された。 液体培地でのコロニー形成率はHeLa細胞が■％、表皮細胞3検体が■％、■％、■％、MRC-5細胞は■％であった。 軟寒天培地でのコロニー形成率はHeLa細胞の■％に対し、表皮細胞3検体及びMRC-5細胞ではコロニーは形成されなかった。 | 本品を構成する細胞は、ヌードマウスへの移植試験で造腫瘍性を有さないことが確認された。 全例の接種部位に結節が認められた。検体群では漸減して退縮性であることを確認したが、HeLa群では前例の結節が増大した。接種21日目にすべての個体の剖検及び病理組織学的検査を行ったところ、検体群ではすべての結節が組織学的に類上皮嚢胞あるいは死細胞塊であることを確認するとともに、剖検所見において他の臓器に異常は認められず、組織学的にもリンパ節及び肺への移植細胞の転移は認められなかった。陽性対照では病理組織学的検査でも結節の増殖性が確認された。 | 出荷検査の規格値■μg/枚以下から、本品を50枚、200枚移植した場合に最大でそれぞれ■μg、■μgのウシ血清アルブミンに曝される。この残存量は、米国で承認され、販売されている同種培養真皮製品Apligraf1枚中の残存量の約1/■から1/■である。Apligrafに起因するアレルギー関連の有害事象報告はないためアレルギー関連の有害事象の発言頻度は低いと考えるが、可能性は否定できないため添付文書において注意喚起する。 | 本品について■■及び■■■■■による■■■により染色される細胞の割合を測定し、規定値を■％以下に設定したが、アレルギーが惹起される可能性が否定できないことから添付文書において注意喚起する。フィーダー細胞作製時にX線照射によって細胞増殖能を剥奪しており、生存期間の確認を行った。経時的に減少し、■日目にはすべて死滅することを確認していることから、残存フィーダー細胞の異所性増殖は低いと考える。 | ベンジルペニシリンカリウム、硫酸カナマイシン、硫酸ストレプトマイシン及びアムホテリシンBの残留量を■法で測定した結果、最大200枚移植の場合、患者はそれぞれ■■U未満、■μg、■μg、■μg未満の抗生物質にさらされる。臨床用量から考えて、抗生物質に起因する有害事象の発現頻度は低いと考えるが、アレルギーが惹起される可能性を否定できないことから、添付文書において注意喚起する。 | 残留量を■■で測定したところ、検出限界の■ng/枚未満であった。50枚移植した場合、サル致死量の1/■～1/■■■未満、マウスLD50の1/■■未満であり、200枚投与した場合ではサル致死量の1/■～1/■■未満であることから、有害事象の発現頻度は低いと考えられる。コレラトキシンの残留量は安全性に問題ないと判断したが、コレラトキシンもタンパク質であることから、アレルギーの可能性について、添付文書において注意喚起する。 | いずれも安全域は確保されていると推察。 培地成分中のヒト上皮増殖因子（遺伝子組み換え）等のタンパク質については、アレルギーの可能性について添付文書において注意喚起する。
別のエクセルファイルで製品毎に記載する

## 臨床別紙
臨床別紙 ジェイス2-1
臨床データパッケージ | 国内臨床試験 | 第Ⅱ相（用法・用量反応試験） | 第Ⅲ相試験（検証試験） 第2/3相の場合は第3相に記載 | 第Ⅲ相試験（検証試験以外） | 小児を対象とした臨床試験 | 製造販売後臨床試験（計画骨子）
試験名 | 重症熱傷に対する有効性（表皮形成率）及び安全性の確認を目的とした臨床試験（J-TEC003） | ー | ー | ー | ー
国内・海外・国際共同 | 国内 |  |  |  |  | 国内
対象患者 | 20歳以上の熱傷患者 本品の移植面積として、Ⅲ度熱傷面積が約400cm2以上、BⅠ（Ⅲ度熱傷面積（％）＋1/2×Ⅱ度熱傷面積（％））が30～90の症例 |  |  |  |  | 致死的な熱傷患者
目標被験者数 | 2例 |  |  |  |  | 予定症例数：10例（組み入れ期間2年を想定）
有効性解析被験者数 | 2例
治験製品 | ジェイス |  |  |  |  | ジェイス
対照 | なし |  |  |  |  | なし
治験製品の用法・用量 | 最小移植面積は約400cm2とされ、移植面積・形状から本品1枚あたりのサイズをもとに必要枚数を担当医師が選択する。初診時に皮膚組織を採取し、本品の製造を開始する。同日あるいは後日、焼痂組織を切除して同種皮膚を移植する。その2～3週間後、同種皮膚移植部位を剥削し、本品を移植する。
試験デザイン（非盲検・非対照、プラセボ対照比較等） | 多施設共同非盲検非対照試験 |  |  |  |  | 多施設共同非盲検非対照試験
観察期間（主要評価項目の観察期間） | 移植後4週間 |  |  |  |  | 移植後4週間
観察期間（評価項目の観察期間） | 移植後4週間あるいは上皮化完了までの長い方の期間 |  |  |  |  | 1症例あたり退院後1年間までの期間
主要評価項目 | 同種皮膚移植により形成された真皮層（肉芽）への本品の生着・上皮化による表皮形成率に基づく評価 |  |  |  |  | 移植後4週間後の表皮形成率
副次的評価項目 | [5 empty] | 移植後1週目より1週間毎の4週間後までの表皮形成率、創の状態（感染の有無、滲出液の量及び拘縮等の症状）、自覚症状（疼痛等の有無）、有害事象（生じたすべての疾病若しくは障害又はこれらの兆候）、生存又は死亡
安全性評価項目 | 観察期間中に発生した有害事象に基づく評価 臨床試験終了の1年後に創の状態（拘縮等の症状、疼痛等の自覚症状、有害事象を調査
治験実施期間（年月～年月が公開されている場合） | 2004年4月～2004年8月
結果の概要 | 目標登録例数2例に対し2例が登録され、全例に本品の移植が行われた。有効症例数は2例であった。観察期間の終了後に1例が死亡したため、1年後の創の状態は1例においてのみ調査された。 <有用性評価（総合評価）> 「極めて有用」1例、「有用」1例 <有効性> 「極めて有効」（表皮形成率100％）1例、「有効」（表皮形成率50％）1例 <安全性> 有害事象は2例（100％）に発現。本品との因果関係は「関係なし」 重篤な有害事象：1例1件、急性腎不全（死亡） 有害事象：MRSA感染、グラム陰性桿菌感染、急性肝機能障害（2例）、真菌血症、急性膵炎、急性循環不全、急性呼吸不全、播種性血管内凝固、鉄欠乏性貧血、感染、低体温、出血、悪寒、滲出液、嘔吐、疼痛、そう痒、口渇、倦怠感、貧血、血液凝固異常、アミラーゼ値低下、低カルシウム血症、CK低下、血中鉄値低下、発熱（2例）、炎症反応（2例）