## 非臨床動態別紙
非臨床動態試験別紙
ネピック
非臨床動態試験名 | LSCD モデルを用いたウサギ自家角膜上皮細胞シート移植試験
使用動物 | LSCD モデルを用いたウサギ
投与量・投与経路・投与回数 | 自家角膜上皮細胞シート
観察期間 | 移植後 26 週目
結果の概要 | 本品類似品に含まれる細胞は移植後 26 週目まで生着・維持されたと判断した。 なお、移植部位が眼表面であること、移植した細胞が脱落しても涙液とともに排出されると考えられること、病理組織学的検査から移植物の角膜実質への侵入は認められていないことから、本品中の細胞が角膜以外の組織等に分布する可能性は低いと考える。

## 非臨床薬理別紙
非臨床薬効・薬理試験別紙
ネピック
非臨床薬効・薬理試験名 | LSCD モデルを用いたウサギ自家角膜上皮細胞シート移植試験における性能評価
使用動物 | 雄性ウサギ（Slc:NZW）の左眼の角膜輪部を含む角膜上皮を外科的に除去した後にアルカリ処理することで作製した LSCD モデル
投与量・投与経路・投与回数 | ウサギ自家角膜上皮細胞シート。 対照群として、LSCD モデルの瘢痕組織の除去のみを行った群。
観察期間 | 移植後4週及び26週目
結果の概要 | 本品の移植により角膜の透明化が得られることが示唆された。加えて、病理組織学的検査の結果から本品の移植により角膜上皮が形成されることが示唆された。

## 非臨床安全性別紙
非臨床安全性別紙
ネピック
| 一般毒性 | 一般毒性 | 造腫瘍性評価 | 造腫瘍性評価 | 造腫瘍性評価 | 製造工程由来不純物の安全性評価 | 製造工程由来不純物の安全性評価 | 製造工程由来不純物の安全性評価 | 製造工程由来不純物の安全性評価 | 製造工程由来不純物の安全性評価
非臨床安全性試験名 | 単回投与毒性試験 | 反復投与毒性試験 | 核型分析試験 | 軟寒天コロニー形成試験 | ヌードマウスを用いた造腫瘍性試験 | ウシ血清アルブミン残留量 | フィーダー細胞残存率 | 抗生物質（ベンジルペニシリンカリウム、硫酸ストレプトマイシン、アムホテリシンB、硫酸カナマイシン）残留量 | コレラトキシン残留量 | 不純物A
使用動物 | LSCD モデルを用いたウサギ自家角膜上皮細胞シート移植試験 | なし | ヒト角膜組織 | ヒト角膜組織 | ヌードマウス | 角膜上皮細胞シート | 角膜上皮細胞シート | 角膜上皮細胞シート | 角膜上皮細胞シート | 角膜上皮細胞シート
投与量・投与経路・投与回数 | 1回移植 |  | 3検体 | ヒト角膜組織（3検体）を培養・継代して得た角膜上皮細胞を軟寒天層に播種し培養。陰性対照としてMRC-5細胞、陽性対照としてHeLa細胞。 | ヒト角膜組織3検体を培養・継代して得た角膜上皮細胞をヌードマウスに皮下移植 | 角膜上皮細胞シート中のウシ血清アルブミンをELISAで定量。 | 角膜上皮細胞シート中のフィーダー細胞数を免疫染色法で測定。 | 角膜上皮細胞シート中の各抗生物質を定量。 | 角膜上皮細胞シート中のコレラトキシンを定量。 | 角膜上皮細胞シート中の不純物Aを定量。
観察期間 | 最終移植後26週目 |  |  |  | 23日目
結果の概要 | 非移植群と比較して、移植群で本品類似品に起因する全身及び移植部位（眼）への毒性学的変化は認められなかった。 |  | 核型分析試験において検体の一部に染色体異常が認められた。 | 足場非依存性の増殖を示すコロニー形成は認められなかった。 | 移植による腫瘍の発生頻度増加は認められなかった。 | 同種培養真皮製品「Apligraf®」よりも十分に低い値であり、アレルギー関連の有害事象の発生頻度は低いと考える。ただし、アレルギーが惹起される可能性が否定できないことから、添付文書にウシ及びウシ由来物に対するアナフィラキシーやアレルギー発症のリスクについて記載する。 | 一定の残留が認められた。残留するフィーダー細胞に起因したアレルギーが惹起される可能性が否定できないことから、添付文書に、マウスやマウス由来細胞に対するアナフィラキシーやアレルギー発症のリスクについて記載する。 異所性増殖については、生じる可能性は極めて低いと考える。 | すべての抗生物質で定量下限値未満であった。ただし、アレルギーが惹起される可能性が否定できないことから、添付文書に、抗生物質に対するアナフィラキシーやアレルギー発症のリスクについて記載する。 | 一定の残留が認められたが、角膜上皮細胞シートから持ち込まれると想定されるコレラトキシン量を、コレラトキシンのサルに対する致死量、及びマウスに対するLD50と比較すると、サルに対する致死量及びマウスに対するLD50未満であり、安全性に問題のない量であると考える。 | 一定の残留が認められたが、角膜上皮細胞シートから持ち込まれると想定される不純物A量を、ヒトにおける不純物AのLD50と比較すると、ヒトに対するLD50未満であり、安全性に問題のない量であると考える。また、半致死量との比較から、安全性に問題のない量であり、本品における不純物A残留量は許容できると考える。
別のエクセルファイルで製品毎に記載する

## 臨床別紙
臨床別紙 ネピック
臨床データパッケージ | 第Ⅲ相試験（検証試験） 第2/3相の場合は第3相に記載 | その他試験
試験名 | 国内第III相試験（EYE-01M） | 国内第III相試験（EYE-01M-FU）
国内・海外・国際共同 | 国内 | 国内
対象患者 | 角膜上皮幹細胞疲弊症の重症度分類によりStageⅡB又はStageⅢと診断された患者。ただし、StageⅡBと診断された場合は、過去3ヶ月間で結膜化の改善が認められない患者。 | 国内第III相試験（EYE-01M）のフォローアップ
目標被験者数 | 10例（登録症例数：12例） | 10例
有効性解析被験者数 | 10例（計画時：9例） | 10例
治験製品 | 角膜上皮幹細胞シート１枚を単回移植 | 同左
対照 | なし | なし
治験製品の用法・用量 | 被験者の対側眼から採取した正常な角膜輪部組織を採取し、製造した角膜上皮幹細胞シートを移植する。 | なし
試験デザイン（非盲検・非対照、プラセボ対照比較等） | 非遮蔽非対照（5施設） 多施設共同非盲検非対照試験 | 多施設共同非盲検非対照試験
観察期間（主要評価項目の観察期間） | 52週間 | 本品移植後53週～104週目
観察期間（評価項目の観察期間） | 52週間 | 本品移植後53週～104週目
主要評価項目 | 移植後 52 週目における角膜上皮再建成功率 | 本品移植後104週目におけるLSCDの重症度
副次的評価項目 | 移植後52週目のLSCD重症度毎の症例数、自覚症状、矯正視力、QOL評価、角膜混濁の程度、角膜血管新生の程度、瞼球癒着の程度、並びに本品移植後 52 週目における視力改善を目的とした追加治療適応の可否又は要否 | 移植後のLSCD重症度、自覚症状、矯正視力、QOL評価、角膜混濁の程度、角膜血管新生の程度、瞼球癒着の程度、追加処置実施例における角膜上皮再建への寄与
安全性評価項目 | 点状表層角膜症の発現例数及び発現率、角膜上皮欠損の発現例数及び発現率、有害事象及び不具合の発現例数及び発現率、本品との因果関係が否定できないと判断された移植箇所の腫瘍性病変の発現、本品との因果関係が否定できないと判断されたアレルギー症状の発現、本品との因果関係が否定できないと判断された原因不明の未知の感染症の発現 | 有害事象及び不具合の発現例数及び発現率、重要な不具合の発現例数及び発現率
治験実施期間（年月～年月が公開されている場合）
結果の概要 | ＜有効性＞ 主要評価項目 本品移植後 52 週目における角膜上皮再建成功率（%）は 60.0%（6/10 例、95%CI [26.2, 87.8]）であり、95%CI の下限値は予め設定された閾値である 15%を有意に上回った。（p=0.0028） 副次評価項目 自覚症状として、眼痛、異物感、流涙、羞明、乾燥感、不快感。矯正視力は、ランドルト環矯正小数視力及びETDRS矯正視力はともに臨床的に意義のある改善を認めた。QOLスコアは上昇した。角膜混濁の程度は悪化した症例はなかった。角膜血管新生の程度は悪化した症例はなかった。瞼球癒着の程度は改善が1例、不変が8例、悪化が1例であり、スクリーニング日に瞼球癒着を認めなかった全症例は、移植後も癒着を生じなかった。角膜実質混濁除去を目的とした角膜移植術は6例で実施可能、1例で実施不可能、3例で実施不要と判断された。角膜上の結膜上皮掻爬術は3例で実施可能、7例で実施不要と判断された。 ＜安全性＞ 点状表層角膜症は移植後に6例で、角膜上皮欠損は移植後に5例で発症した。 観察期においては、組織採取との因果関係が否定されなかった有害事象は6例（60.0%）の採取眼に認められ、眼痛及び眼の異物感がそれぞれ3例であった。 治療期においては、本品との因果関係が否定されなかった有害事象は 9 例（90.0%）の移植眼に認められ、角膜上皮欠損が 7 例、点状角膜炎が 6 例、角膜血管新生が 2例、眼窩蜂巣炎、結膜炎、結膜びらん、眼乾燥、眼痛、視力低下、眼の異物感、眼圧上昇及び処置による疼痛が各 1 例であった。 移植箇所の腫瘍性病変、アレルギー症状、原因不明の未知の感染症、機器不具合の発現、死亡は認められなかった。 | ＜有効性＞ 主要評価項目 移植104週目の角膜上皮再建成功率(%)は70.0%（7/10例、95%CI[34.8，93.3]となった。 副次評価項目 LSCD重症度は、スクリーニングから移植104週目の変化をみると、改善が6例、不変が3例、悪化が1例であった。矯正視力は、ランドルト環矯正小数視力及びETDRS矯正視力はともに臨床的に意義のある改善を認めた。QOL評価はわずかではあるが改善を認めた。角膜混濁の程度は、悪化した症例はなかった。角膜血管新生の程度は、悪化した症例はなかった。追加処置実施の有無については、追加処置実施が4例で、白内障手術が3例、角膜移植が1例であった。 ＜安全性＞ 治療期において、眼局所に有害事象を発現した症例は10例（100.0%）であった。このうち本品との因果関係が否定できない有害事象が発現した症例は9例（90.0%）で、角膜上皮欠損が7例(70.0%）、点状角膜炎が6例（60.0%）、角膜血管新生が2例（20.0%）、眼窩蜂巣炎、結膜炎、結膜びらん、眼乾燥、眼痛、視力低下、眼の違和感、眼圧上昇、処置による疼痛がそれぞれ1例（10.0%）であった。眼局所に発現した不具合のうち、発現時期が53週目以降であったのは3例（30.0%）で、角膜上皮欠損、点状角膜炎がそれぞれ2例（20.0%）であった。 治療期に重要な不具合が発現した症例はなかった。 本品との因果関係が否定されなかった有害事象は 3 例（30.0%）の移植眼に認められ、角膜上皮欠損が 2 例、点状角膜炎が 2 例であった。死亡及び重篤な有害事象は認められなかった。