## アセスメントタイプ別表示
(2018年8月作成)
GMP Data "SYSTEM" Inventory
DI により特化した項目
機器・システムのカテゴリー | [7 empty] | リスクアセスメント
機器・システム名 | ベンダー名 | 機器モデル番号 | ID番号 | 使用年数 | キャリブレーション実施頻度 | アセスメントタイプ | 関連SOP | 出力データの管理 (スコアリング対象外。すべてYとなるように管理） |  |  |  |  | 使用頻度 （試験回数、ロット数、稼働率） | データの重要性 | オーディットトレイルの機能の有無 | データのバックアップ | データ削除、変更が可能か | アクセス権限の設定 | ログインID/パスワード、電子署名 | 機器/システムの複雑さ （操作の簡便性） | 使用製品の重要性 （患者へのインパクト、代替品、売上） | 代替機/代替施設の有無 | リプレイスコスト | スタンドアローンか、 ネットワークシステムか | スコアリング | トラッキング （CAPAのID等）
[8 empty] | Yes or No A： 誰が、いつ実施したか | Yes or No L： 消せないインク、非感熱紙 | Yes or No C： 同時的に記録が出力されるか、時系列になっているか | Yes or No O： オリジナルのデータ（レシートなど）は保管されているか。 | Yes or No A： 記録の2ndレビュー | アウトプット（データ）数： 年間 XXXX：5 年間 YY：3 年間 ZZ：1 | 承認規格試験:5 他のGMP試験：3 GMP以外の試験：1 | 機能なし：5 あるがOFF：3 あるON：1 | できない：5 しているが、読めない：3 定期的に実施・読み込める：1 | 削除・変更可能：5 できない：1 | なし：5 一つの権限のみ：3 各階層で設定できる：1 | なし：5 共有：3 個別に設定：1 | High＜HPLC/GC＞：5 Medium＜UV/IR＞： 3 Low＜KF/pH＞：1 | 代替品の有無 代替薬なし、オーファン、シェアがXX%以上：5 Gxなし、シェアYY%：3 それ以外：1 | なし：5 X台（施設）未満：3 X台（施設）以上：1 | XXXX万円：5 YYY万円：3 ZZ万円：1 | スタンドアローン：5 サーバー：3 基幹システムに繋がっている：1
UPLCシステム（開発用） | [5 empty] | グループ 1
クリーンベンチ | [5 empty] | グループ 2
崩壊試験器 | [5 empty] | グループ 2
溶出試験器 | [5 empty] | グループ 2
真空乾燥器 | [5 empty] | グループ 2
振とう機 | - | - |  |  |  | グループ 2
天秤（プリンタ付） | [5 empty] | グループ 3
pHメーター | [5 empty] | グループ 3
電位差自動滴定装置 | [5 empty] | グループ 3
分光光度計（データ維持不可） | [5 empty] | グループ 3
分光光度計（データ維持可能） | [5 empty] | グループ 4
FTIR分光光度計 | [5 empty] | グループ 4
HPLCシステム | [5 empty] | グループ 4
HPLCシステム（スタンドアロン） | [5 empty] | グループ 4
KF水分計（データ維持可能） | [5 empty] | グループ 4
温度ロガー | [5 empty] | グループ 4
（入力例）
天秤（プリンタ付） | [5 empty] | グループ 3 |  | Y | N | Y | Y | Y
HPLCシステム | [5 empty] | グループ 4 |  | Y | Y | Y | Y | Y | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1